- 项目名称：梅里埃微生物鉴定及药敏分析系统维修

- 医疗器械类别：II类

- 预算金额：4.5万元

- 资金来源：自筹资金

- 采购需求：

- 一、仪器现状：

- 1.仪器显示屏老化严重，需维修更换；

- 2.仪器孵育箱风扇老化，需维修更换；

- 3.白卡测试数据低，导轨磨损严重，需维修校准。

4.仪器喇叭损坏，没有报警声和上卡转移提示音，需更换。

二、维修要求：

- 设备整体维修保养。维修内容包含目前出现的所有问题，并提供整年的保养包进行整机保养。

- 1.提供2小时内电话报修响应，24小时内到达现场进行维修

2.提供每季度至少一次仪器基础保养及一次预防性保养

3.免费提供预防性保养包一套

4.提供一次仪器年度校准并出具校准报告

5.操作电脑软件维护及软件升级

6.远程技术服务支持

7.仪器维修过程中产生的所有配件全部免费

★六、质保：不低于1年。

七、付款方式：设备维修完成后，调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。